ATMINTINĖ ODONTOLOGINE PRAKTIKA BESIVERČIANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), vykdydamas odontologine praktika besiverčiančių ūkio subjektų (toliau – ūkio subjektai) veiklos priežiūrą, sulaukia daugelio klausimų. Dažniausiai teiraujamasi kokius dokumentus privaloma teikti RSC vienu ar kitu atveju, kokiu periodiškumu atlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimus, kokybės kontrolės bandymus, kokios įstaigos organizuoja radiacinės saugos mokymus ir kur kreiptis. Neretai ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu nustatomi teisės aktų pažeidimai. Taip pat laiku nepateikiami dokumentai, pasikeitus licencijuojamos veiklos sąlygoms, dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų arba iš viso nepateikiami. Siekiant padėti odontologams geriau suprasti radiacinės saugos reikalavimus buvo parengta ši atmintinė, kurioje surašyti pagrindiniai reikalavimai, bei aktuali kontaktinė informacija.

Per 10 darbo dienų privaloma pranešti RSC

I. Pasikeitus licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – licencija) duomenims:

Jeigu pasikeitė ūkio subjekto pavadinimas, teisinė forma, įmonės kodas, registracijos adresas kreipiamasi į RSC su laisvos formos prašymu patikslinti licenciją ir kartu pateikiamos pasikeitimą patvirtinančių dokumentų kopijos ([1] 84 straipsnio 1 dalis);

Gavus RSC sprendimą patikslinti elektroninę licenciją privalu sumokėti valstybės rinkliavą (rinkliavos dydis yra periodiškai peržiūrimas ([4]) į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, todėl tiksliausia vadovautis RSC rašte nurodyta informacija) RSC rašte nurodytais rekvizitais.

Nuo 2016-05-04 popierinės licencijų formos neišduodamos ([3]). Informacija apie išduotą licenciją skelbiama interneto svetainėje adresu: www.rsc.lt, skiltyje: „Išduotos licencijos“ ir valstybės įmonės „Registrų centras“ tvarkomoje Licencijų informacinėje sistemoje adresu: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

RSC išduodama licencija laikoma išduota arba patikslinta, licencijų priedai laikomi pakeistais, licencijos galiojimas sustabdytas, galiojimo sustabdymas panaikintas, galiojimas panaikintas, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras). Licencijos priedo išrašai iš Registro pateikiami Licencijos turėtojo prašymu. ([3] 22 p.)

II. Pasikeitus licencijos priedo duomenims:

Jeigu pasikeitė ūkio subjekto vadovas, atsakingas už radiacinę saugą, dantų rentgeno aparatas, su juo dirbantys darbuotojai, šio aparato naudojimo adresas, kontaktiniai duomenys (telefonas, el. paštas) kreipiamasi į RSC su laisvos formos prašymu pakeisti licencijos priedą ir kartu pateikiamos pasikeitimą patvirtinančių dokumentų kopijos ([3] 31 punktas, [14] IV skyrius).

Norint gauti teisę naudoti naują dantų rentgeno aparatą ar perkėlus naudotą aparatą į kitą vietą kreipiamasi į RSC Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus (RSPKS) ar Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių RSPKS pareigūnus su prašymu atlikti patikrinimą ir įvertinti ūkio subjekto pasirengimą veiklai su naujuoju aparatu. Įvykdžius patikrinimo akto reikalavimus (jei jie buvo iškelti) informuojamas RSC apie atliktą patikrinimą ir reikalavimų įvykdymą bei prašoma suteikti teisę dirbti su minėtu aparatu.

Licencijos priedo pakeitimas yra nemokamas. Licencijos priedo išrašai iš Registro pateikiami Licencijos turėtojo prašymu. ([3] 22 p.)

III. Pasikeitus duomenims apie dantų rentgeno aparatus ar su jais dirbančius darbuotojus turi būti pateikti duomenys Registrui ([6]):

1. gavus (įsigijus) dantų rentgeno aparatą ar rentgeno vamzdį, jį sumontavus (išmontavus) arba perkėlus į kitą padalinį, baigus aparato eksploataciją privaloma pateikti Pranešimą apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių arba dalelių greitintuvą ([6] 6 punktas, 1 priedas);

2. darbuotojui naujai pradėjus (baigus) dirbti su dantų rentgeno aparatais, perėjus į kitą padalinį privaloma pateikti Pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ([6] 6 punktas, 11 priedas).

1 kartą per metus privaloma pateikti RSC

I. Iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. – informaciją apie naudojamus ir saugomus dantų rentgeno aparatus – Metinės inventorizacijos duomenis apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius ir dalelių greitintuvus ([6] 6 punktas, 7 priedas).

II. Jeigu darbuotojo individualiosios dozės ekvivalento tyrimus atlieka ne RSC – iki kiekvienų metų kovo 30 d. privaloma pateikti Pranešimą apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą ([6] 6 punktas, 12 priedas). Registro duomenų teikėjai gali įgalioti teikti šiame pranešime nurodytus duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka pripažintus asmenis, atliekančius darbuotojų individualiųjų dozių matavimus ir (ar) jų vertinimą. Įgaliojimas teikti duomenis įrašomas sutartyje dėl individualiosios dozės ekvivalento tyrimų atlikimo.

Kas 3 mėn. keisti darbuotojų individualiuosius dozimetrus

Darbuotojų, priskirtų B kategorijai, išorinės apšvitos stebėsena atliekama vienerius metus (t.y. keturis ketvirčius) nuo darbo su konkrečiu šaltiniu pradžios. Įsitikinus, kad ji neviršija metinio išorinės profesinės apšvitos dozių registruojamojo lygio, t. y. 1 mSv, ir gavus raštišką RSC sutikimą, tokių darbuotojų apšvita gali būti vertinama pagal darbo vietos stebėsenos rezultatus ([15] 15.2 punktas).

Norint nutraukti darbuotojo individualiosios dozės ekvivalento tyrimus t. y. atsisakyti individualaus dozimetro nešiojimo kreipiamasi į RSC su laisvos formos prašymu, atitinkamai nurodant vieną iš pageidaujamų variantų:

1) nutraukti invididualiosios dozės ekvivalento tyrimus prašyme išvardintiems darbuotojams (šiuo atveju sutartis dėl individualiosios dozės ekivalento tyrimų išlieka galiojanti, dozimetrai keičiami ta pačia tvarka prašyme nenurodytiems darbuotojams, esant poreikiui išlieka galimybė prašyti išduoti dozimetrą naujai priimtam darbuotojui, kuris dirbs su dantų rentgenodiagnostikos aparatu) arba

2) nutraukti sutartį dėl individualiosios dozės ekvivalento tyrimų.

Darbuotojai gali nebenešioti individualaus dozimetro ūkio subjektui gavus RSC sutikimą ir įvykdžius reikalavimus (pvz. gražinti individualųjį dozimetrą, atsiskaityti su tyrimų atlikėju).

1 kartą per 2 metus

TURI BŪTI ATLIKTA  INDIVIDUALIŲJŲ SAUGOS PRIEMONIŲ PATIKRA

Jeigu naudojate naujas individualias saugos priemones, reikalinga turėti įsigijimo datą patvirtinantį dokumentą ir atlikti patikrą (nustatant švino ekvivalentą) po 5 metų. Vėliau periodiškai – 1 kartą per 2 metus ([10] 57 p. [16] 27 p.).

Patikrą atlieka:

1. UAB „Limeta“, V.A. Graičiūno g., Vilnius, tel. (8 5) 264 9696, (8 5) 264 9697;

2. UAB „Medicinos fizika“, Neries kr. 4–49, Kaunas, M. Laurikaitis, mob. (8 685) 53 904;

3. UAB „Rentgenas“, V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30-40, Kaunas, N. Medvedevas, mob. (8 623) 42 347.

Siekiant optimizuoti pacientų radiacinę saugą atliekant dantų rentgeno tyrimus, rekomenduojama naudoti skydliaukės saugos priemones:

- atliekant intraoralinius dantų rentgeno tyrimus;

- atliekant cefalometrines nuotraukas, kai pluošto kolimacija patenka į skydliaukės  sritį;

- atliekant tūrinės kompiuterinės tomografijos (CBCT) tyrimus, kai skydliaukė yra šalia pirminės spinduliuotės  pluošto*;

*Saugos priemonė turi būti naudojama taip, kad nepatektų į pirminės spinduliuotės pluoštą ir nereikėtų atlikti pakartotinio tyrimo.

Rekomenduojama nenaudoti skydliaukės saugos priemonių atliekant panoraminius dantų rentgeno tyrimus [17].

1 kartą per 3 metus

TURI BŪTI ATLIEKAMI DARBO VIETŲ APŠVITOS STEBĖSENOS MATAVIMAI IR

DANTŲ RENTGENO APARATŲ IR PANORAMINĖS ĮRANGOS bei Panoraminių dantų rentgeno aparatų cefalometrijos tyrimams atlikti skirtų priedų KOKYBĖS KONTROLĖS BANDYMAI

Darbo vietų stebėsenos matavimų vietos turi būti nurodytos patalpų plane [15] 7 p., 4 priedas

1 kartą per metus

TURI BŪTI ATLIEKAMI Tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos KOKYBĖS KONTROLĖS BANDYMAI

Matavimus ([15] 1 punktas, 4 priedas) ir bandymus ([9] 13 punktas, 1 priedas) atlieka:

1. Radiacinės saugos centras, tel. (8 5) 236 19 36, (8 5) 236 19 34;

2. UAB „Limeta“, V.A. Graičiūno g., Vilnius, tel. (8 5) 264 96 96, (8 5) 264 96 97;

3. UAB „Medicinos fizika“, Neries kr. 4-49, Kaunas, M. Laurikaitis, mob. tel. (8 685) 53 904;

4. UAB „GRAINA“, Durpyno g. 22, Panevėžys, tel. (8 45) 57 0605;

5. UAB „Rentgenas“, V. Landsbergio-Žemkalnio g. 30-40, Kaunas, N. Medvedevas, mob. (8 623) 42 347.

Reikalavimai darbuotojams

Gydytojai odontologai, gydytojai odontologai specialistai ir gydytojų odontologų padėjėjai, dirbantys su intraoraliniais ir (ar) panoraminiais dantų rentgeno aparatais, privalo būti teoriškai ir praktiškai išmokyti su jais dirbti ([7] 2 ir 3 punktai ir [14] 12.2.2.1 p.).

Gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas ar gydytojo odontologo padėjėjas, norintis dirbti su intraoraliniu ir (ar) panoraminiu dantų rentgeno aparatu turi:

1) turėti kvalifikacinį pasirengimą profesiniais klausimais patvirtinančius dokumentus;

2) atskirais atvejais1 būti apmokytas dirbti su dantų rentgeno aparatais pagal atskirą programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą;

3) būti apmokytas dirbti su panoramine įranga pagal atskirą programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą (jei siekiama gauti teisę dirbti su panoramine įranga);

4) baigti profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus darbo su dantų tūrinės kompiuterinės tomografijos aparatais ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą (jei siekiama gauti teisę dirbti su dantų tūrinės kompiuterinės tomografijos aparatais);

5) baigti radiacinės saugos mokymo kursus2 ir turėti radiacinės saugos pažymėjimą;

6) būti apmokytas dirbti su konkretaus modelio aparatu ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.

1 a) gydytojas odontologas, iki 2000 m. baigęs Kauno medicinos universitetą, dabartinį Lietuvos sveikatos mokslų universitetą;

b) gydytojas odontologas, iki 2001 m. baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą;

c) gydytojo odontologo padėjėjas.

2Darbuotojo, norinčio dirbti su dantų rentgeno aparatais (išskyrus asmenis, norinčius tapti atsakingais už radiacinę saugą), kuris mokydamasis ne anksčiau kaip prieš 5 metus baigė profesinio mokymo programą ar profesinio kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą ir įgijo radiacinės saugos žinių ir (ar) įgūdžių (ne trumpiau už nurodytą minimalią mokymo trukmę pagal atitinkamus mokymo programų modulius), nereikia mokyti radiacinės saugos prieš jam pradedant dirbti ([5] 6 punktas, 1 priedas). Šiuo atveju pradinis radiacinės saugos mokymas užskaitomas pateikus RSC:

- diplomo kopiją;

- diplomo priedėlio kopiją;

- radiacinės saugos dalyko sando kopiją (išrašą, kuriame būtų nurodytos išklausytos temos ir valandos);

Asmeniui, atsakingam už radiacinę saugą, keliami minimalaus išsilavinimo reikalavimai

Asmeniu, atsakingu už radiacinę saugą ūkio subjekte, kuriame naudojami dantų rentgeno aparatai, gali būti paskirtas asmuo, turintis ([5] 6 priedas): aukštąjį universitetinį biomedicinos, fizinių, socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursus organizuoja:

1 VU Odontologijos institutas, Žalgirio g. 115, Vilnius, D. Ivanauskaitė, mob. (8 686) 38 068, tel. (8 5) 272 1031;

2. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Podiplominių studijų centras, Eivenių g. 2, Kaunas, 
I. Sribikienė, tel. (8 37) 32 6901. Ši įstaiga be įprastų profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursų organizuoja mokymus darbui su tūrinės kompiuterinės tomografijos įranga

3. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Rugių g. 1, Vilnius, Kaunas, tel. (8 5) 271 2279.

1 kartą per 5 metus

PERIODINIS PRIVALOMASIS RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

Radiacinės saugos mokymus ([10] 50 punktas, [5] 7 punktas) organizuoja:

| Įstaigos pavadinimas | Adresas | Telefonas | Elektroninis paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras | Rugių g. 1, LT-08418, Vilnius | (8 5) 271 2256 | centras@sskc.lt |
| UAB “Kita Kompetencija” | R. Jankausko g. 6, Vilnius | (8 698) 54 477, (8 686) 10 106 | info@atestavimas.com |
| VšĮ Energetikų mokymo centras | Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius | (8 5) 237 4577 | info@emc.le.lt |
| UAB TUVLITA | Lentvario g. 7A, LT-02241, Vilnius | (8 5) 266 16 66 (8 614) 74 633 | vaidas@tuvlita.lt |

# Rentgenogramų registracija

Siekiant užtikrinti, kad pacientas buvo supažindintas su jam taikomomis procedūromis ir davė sutikimą atlikti dantų rentgeno tyrimą, rentgenogramą atliko kompetentingas asmuo, turintis RSC suteiktą teisę dirbti su dantų rentgeno aparatu, turi būti pildomas rentgenogramų registracijos žurnalas. Žurnalo pavyzdyje nurodyti duomenys gali būti pildomi popierine forma, dalis duomenų gali būti pildoma elektroninėje laikmenoje, užtikrinant duomenų atsekamumą.

Privaloma parengti medicininių procedūrų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašą ir jame nustatyta tvarka registruoti šiuos duomenis:

- rentgenodiagnostikos procedūros atlikimo datą;

- paciento vardą ir pavardę;

- tyrimų lokalizaciją ir skaičių;

- rentgenodiagnostikos procedūros atlikėjo vardą ir pavardę ([10] 811)

Rentgenogramų registracijos žurnalo pavyzdys

| Eil. Nr. | Data | Paciento Vardas, Pavardė | Rentgeno-grama1 | Paciento (jo atstovo Vardas, Pavardė) sutikimas2 parašas | Rentgenogramos atlikėjo Vardas, Pavardė, parašas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intraoralinė | Panoraminė | Kita |  |  |

1 Atliktą tyrimą pažymėti varnele.

2 Pacientas (jo atstovas) turi teisę atsisakyti dantų rentgeno diagnostikos procedūros.

# Dantų rentgeno aparatų techninė priežiūra

Reikalinga sudaryti techninės priežiūros sutartį su įmone, turinčia RSC išduotą licenciją remontuoti ir prižiūrėti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, šios licencijos priede turi būti suteikta teisė prižiūrėti ir remontuoti atitinkamo modelio aparatus. Techninės priežiūros sutartis turi būti laiku atnaujinama arba sudaroma neterminuotam laikui. Techninės priežiūros darbai turi būti atliekami gamintojo nurodytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus. Priežiūros rezultatai privalo būti registruojami dantų rentgeno aparato pase, techninės priežiūros žurnale ar serviso kortelėse ([10] 46 ir 84.7 punktai).

Jonizuojančiosios spinduliuotės ženklas

Dantų rentgeno aparato dalis (gaubė), kurioje įmontuotas rentgeno vamzdis, ir kontroliuojamosios zonos ribos turi būti pažymėtos jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu ([10] 33 ir 35 punktai, [11] 47.2.1 punktas).

Įspėjamąjį jonizuojančiosios spinduliuotės ženklą galite įsigyti darbų saugos priemonėmis prekiaujančiose parduotuvėse, prekybos centruose, įmonėse prekiaujančiose rentgeno diagnostine įranga.

Statinio projektas

Jeigu įsigyjamas naujas dantų aparatas arba turimas dantų rentgeno aparatas perkeliamas į kitą vietą, privalu parengti Statinio projektą, kuriame būtų aprašyti radiacinės saugos sprendimai, ir jį suderinti su RSC, kuris atlieka Statinio projekto radiacinės saugos (specialiąją) ekspertizę.

Jeigu įsigyjamas naujas dantų rentgeno aparatas ir jis montuojamas ankstesniojo vietoje, tai reikalinga pateikti prašymą naudoti aparatą pagal anksčiau suderintą projektą ir pateikti informaciją, susijusią su galimais dozių pokyčiais:

1) naujo aparato techninės savybės (kV, mA, s, tubuso ilgis);

2) darbo krūvis (nuotraukų skaičius per savaitę);

3)  aplinkinių patalpų paskirtis;

4) rentgeno aparato montavimo vieta;

5) pirminės spinduliuotės kryptis;

6) paciento stebėsena.

Norint pakeisti rentgenodiagnostikos procedūrų kabineto planą, paskirtį, rentgenodiagnostikos aparatą, ar jo vietą, pirminės jonizuojančiosios spinduliuotės pluošto kryptį privaloma RSC pateikti, informaciją, susijusią su galimais dozių pokyčiais, ir gauti sutikimą tai daryti ([10] 17 punktas).

Radiacinės saugos centro kontaktai

| Radiacinės saugos centras (RSC) | Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 236 1936 |
| --- | --- |
| (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.). .....el. paštas rsc@rsc.lt, http://www.rsc.lt, faksas (8 5) 276 3633 |
| Licencijavimo ir Valstybės registro skyrius | tel. (8 5) 210 5816 |
| Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyrius | tel. (8 5) 236 1934 |
| Profesinės apšvitos stebėsenos skyrius | tel. (8 5) 236 1933 |
| Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius | tel. (8 5) 210 5817 |
| Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius | Aušros g. 44, Kaunas, tel. (8 37) 33 3760 mob. (8 608) 06 187 |
| Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius | Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. (8 46) 38 3308 mob. (8 608) 06 185 |
| Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius | Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 52 4644 mob. (8 608) 06 198 |

Teisės aktų sąrašas

- Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-447 „Dėl Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų aprašo patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 285 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinimo“.

Pakeitimai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-48 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1178 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ pakeitimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“, patvirtinimo“.

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinimo“.

- Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V-68 „Dėl radiacinės saugos reikalavimų vykdymo patikrinimo klausimynų ir aktų-klausimynų bei akto formų patvirtinimo“.

- Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-37 „Dėl valstybinės radiacinės saugos priežiūros teritorijų paskirstymo“.

- Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“.

- Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

- Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių patvirtinimo“.

- Europos Komisijos leidinys Radiacinė sauga 136 „Europos gairės radiacinė sauga dantų radiologijoje Saugus jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimas odontologijoje“ (angl. European Commission Radiation protection 136 „European guidelines on radiation protection in dental radiology The safe use of radiographs in dental practice“).

Atnaujinta 2017-10-27